# Měření svítivosti na fotometrické lavici

- Úkol: Změřit svítivost žárovky ve 3 směrech subjektivní a objektivní metodou

Porovnat obě metody

2) Schéma zapojení:

- Postup měření:

Nejprve musíme provést korekci vzdálenosti na fotometrické lavici

lo = 472,6mm  ……  délka korekčního ramena

Naměřené vzdálenosti l2 od počátku pro jednotlivé úhly natočení žárovky jsou

|  | 0 | 90 | 180 |
| --- | --- | --- | --- |
| l2` [mm] | 487 | 493 | 479 |
| l1`= l2` - lo [mm] | 14,4 | 20,4 | 6,4 |

To samé jsme provedli pro normálu

Vzdálenost měřené žárovky(normály) od počátku je 300 cm pro = 0

l2`=3000 – 2508 = 492 mm

l1`= l2` - lo = 492 – 472,6 = 19,4 mm

a) Měření subjektivní metodou:

Jednotliví pozorovatelé sledují fotometr, pohybující se po fotometrické lavici do té doby, dokud obě sledované plochy nesplynou, poté odečtou jednotlivé polohy vozíku s fotometrem. Zohledníme-li korekci jsou odečtené hodnoty tyto:

| úhel natočení | 0° | 90° | 180° |
| --- | --- | --- | --- |
| Odečtená hodnota | 1359 mm | 1295 mm | 1394 mm |

b) Měření subjektivní metodou:

Luxmetr jsme připevnili na vozík. Dále jsme provedli korekci vzdálenosti luxmetru od žárovky, pak jsme hledali takovou polohu vozíku, kde jsme pomocí luxmetru naměřili osvětlenost  E = 80 lx.

l1m = 527 – 472,6 = 54,4 mm

l1s = 3000 – 2468 – 472,6 = 59,4 mm

naměřené vzdálenosti  x = 856,1 – 54,4 = 801,7 mm = 0,8017 m

n = 3000 – 2007,5 – 59,4 = 933,1 mm = 0,9331 m

En = Ex =  =

Ix = Ex * x= 90 * 0,80172 = 57,85 cd

( In = En * n= 90 * 0,93312 = 78,36 cd )

Kontrolní výpočet ze zadané In = 87,6 cd

Ix = In *  = 87,6 *  = 64,67 cd

4) Závěr:

V tomto měření jsme si vyzkoušeli měření na fotometrické lavici.Vzniklé rozdíly mezi hodnotami změřenými a vypočtenými jsou dány nepřesnostmi při odečítání vzdáleností z měřítka, zaokrouhlováním a v důsledku kolísání napětí na žárovkách.

# Text boxes

l1´

l2´

lo

0